新生儿黄疸治疗箱参数

产品要求：

箱温控制，肤温监测，LED显示；

具有双面辐照功能，上灯箱光源为蓝光灯管，下灯箱光源为LED光源；

具有光照治疗时间计时功能；

产品具有自检功能，多种故障报警提示；

前面板具有温度校正功能；

具有肤温传感器脱落报警提示功能；

具有正门独立锁定装置；

自然风道加湿；

抽拉式水箱 ；

婴儿床可从侧面拉出；

两侧和正门的有机玻璃可打开；

采用永磁无刷直流电机驱动热循环，能有效的控制温度。

基本配置：

上箱体（含上灯箱、控制仪、婴儿床）及下箱体（含下灯箱、储物柜）。

主要技术参数：

工作电源：AC220V/ 50HZ

输入功率：≤600VA

控温方式：箱温控制，肤温监测

控温范围：25℃~34℃

肤温显示范围：5℃~65℃

黄疸箱温度显示的平均值与实际黄疸箱温度平均值之差：≤±0.8℃

皮肤温度传感器精度：±0.3℃

床面温度均匀性：≤0.8℃

婴儿舱内噪声：≤55dB（A）

故障报警：超温、传感器、偏差、风机、断电、系统报警等

床面上有效表面内的总辐照度：≥1.5mW/cm² （上灯箱）

≥3.0mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度平均值：≥1.4mW/cm² （上灯箱）

≥2.5mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的最高胆红素总辐照度：1.6mW/cm² （上灯箱）

3.5mW/cm² （下灯箱）

床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4

黄疸治疗光源主波长：420nm-470nm

使用环境要求：

环境温度：18℃~28℃

环境风速：<0.3m/s

产品包装：

包装方式：分体包装

尺寸（上箱体）：1000 mm×700 mm×810 mm

（下箱体）：900 mm×600 mm×880 mm

毛重（上箱体）：78 Kg

（下箱体）：57Kg

智能熏蒸仪产品技术参数

一、技术指标

1.定时时间：1-99min任意可调

2.治疗温度范围：0℃-150℃

3.气体压力：20Kpa-50Kpa任意可调

4.额定功率：2000W

5.容量大小：≥5L

二、产品性能

1．★多模式工作状态可随意设定(蒸汽输出压力随时间按强、弱变化组成不同工作模式)。

2．压力、时间在规定范围内可任意设定。

3．★采用大视角液晶屏显示仪器工作参数、工作状态和信息提示，如直观显示超温、超压、缺水等状态和工作过程的状态信息，如正在预热、预热结束、正在治疗、治疗结束等）。

4．采用多重保护措施，使仪器工作过程更加安全、可靠（超温、超压、缺水保护及声响提示等）。

5．电动控制蒸汽的输出和废液的排放，操作更加简便、过程更加简洁。

6．设有一体式自动冷疑水接收装置，更加方便临床业务开展。

7．采用双层PA材质360°旋转臂杆，可以根据临床要求自动旋转喷气。

8.★配有两种排水方式：系统程序自动排水、手动式排水，互不干扰，为临床提供方便。

9.★容器内设独立悬空式蒸气输出装置，防止工作过程中进水及药液残渣进入堵塞等。

10.熏蒸容器内可以直接投放药包自行煎煮，也可直接投放药液进行熏蒸治疗，方便医师选择。

11.临床可以进行连续熏蒸治疗8个小时。

12.熏蒸容器大小为5L，可以供8-10个患者做治疗。

13.四组不锈钢工业加热盘，加热速度更快，可以直接用钢丝球擦洗加热盘。

三、商务要求：

配备备用喷头及管路各一套

企业被国家中医药管理局《第一批推荐中医诊疗》推广产品。

企业入选国家中医药管理局《中医诊疗设备评估选型目录 》

★企业被国家中医药管理局评为中医诊疗设备生产示范基地

产品通过ISO9001质量体系认证、ISO13485认证。