
一、电脑中频治疗机技术参数

1、工作电压：220V±10%  50Hz±1Hz
2、中频脉冲频率：1～10KHz

3、低频调制中频：0.15～150Hz

4、调制度：0.1～0.2～0.4～0.5

5、输出峰值：0～100VP—P

6、输出波形：调制全波

7、输出通道：两路输出

8、整机功耗：30W

二、胎儿母亲监护仪技术参数
1. 整机：

1.1   监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM），母亲（血压、血氧、脉搏、心电、呼吸、体温）； 

1.2   ★一体化探头架设计，支持挂墙放置探头、移动放置探头；

1.3   隐藏式提手，方便移动；

1.4   飞梭和硅胶按键两种操作方式；

1.5   易装纸结构，不用喂纸；

1.6   机顶报警灯柱，人性化报警设置：三级声光报警，范围、声音大小可调，报警信息按病人生理报警和监护仪技术报警分类，并分区域以黄色字体显示报警信息，胎心率报警可调整报警延迟；

1.7   双胎心率重合报警(SOV) ，母胎心率信号重合验证；

1.8   回顾报警功能，可回顾最近的50条报警信息；

1.9   ★60小时CTG存储、回放，打印，掉电数据存储；

1.10  模块化结构，方便升级；

1.11  内置通讯接口，可与中央站组成网络系统；

1.12  具有查找监护记录功能；

1.13  可进行快速标注，标注信息随胎心宫缩曲线可实时记录在打印纸；

1.14  ★专家评分系统，提供KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分方式；

1.15  在宫缩数值大于50单位的情况下，在界面上弹出禁止测量血压的提示信息

1.16  通过欧盟CE认证。

1.17 ★通过美国FDA注册
2. 显示：

10.1英寸（长宽比为16:9）高清晰液晶彩屏，90度角度内任意翻转。

良好的人机对话界面，多种界面可选；

胎心率120-160bpm正常范围区域标识（可调）
监护曲线显示支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；

可同步显示和打印胎儿活动图曲线；

三种专业监护界面：胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲胎儿监护曲线及数字显示界面、母亲监护曲线及数字显示界面；

3. 胎儿监护指标：

3.1  胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，，胎心信号扑捉稳定

      ★超声工作频率：1MHz           ★超声波束声强：Iob<3 mW/cm2
      胎心率范围：30~240bpm        分辨率: 1bpm

3.2  宫缩压力：★ 无凸点探头设计， 0-100相对单位     

分辨率：1% 归零方式：手动/自动
3.3  胎动：手动/自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；

      AFM 范围： 0% ~100 %    

3.4、★胎心探头采用防水设计，适合水中分娩，满足IP8等级(提供检测报告)
4. 母亲监护指标：

4.1   心电          导联选择：三导

心率范围：30-240次/分     测量精度：±2bpm

4.2   无创血压     测量方法：振荡法无创测量

计量单位：mmHg/Kpa可选    测量方式：手动/自动

4.3   血氧饱和度   显示方法：脉搏波形、血氧饱和度值

测量范围：50%-100%

4.4   呼吸         阻抗法

测量范围：0rpm-120rpm

  4.5   脉率    显示范围：30bpm~240bpm

  4.6   体温    显示范围：0°C ~ +50°C 
5. 打印：

5.1  ★内置式150/ 152mm宽行打印，符合国际标准，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；

5.2  打印机走纸速度1、2、3cm/min可调，支持最高速度15mm/s高速回放打印；

5.3  支持缺纸缓存打印，选段打印和定时长打印功能，具有打印倒计时功能；

5.4  支持每十分钟自动打印时间、日期、母亲（心率、血压、血氧、呼吸、体温等参数数值）；

5.5  自动评分结果

5.6  打印记录母亲监护参数：血压（收缩压、舒张压和平均压）、血氧、呼吸率，母亲心率；
5.7  NIBP省纸打印 

5.8  打印结束后声音提示

6．选配：

6.1  可选配内置充电锂电池，可不间断监护

6.2  可选配外接胎儿刺激器，刺激标识与胎心宫缩曲线同步显示并描记打印，胎儿振动刺激节奏可通过旋钮调整；

6.3  支持挂墙、台车、挂墙支架等放置方案

三、微压循环煎药机

1、容量：40000ML

2、功率：2900W

3、电压：AC220V

4、尺寸：600×700×1300（mm）

5、重量：75Kg

6、密闭微压煎煮，机外循环；

7、可设定高温时间，高温时间1-255分任意设定，可采用倒计时自动显示。 

8、一键式滑盖锁紧装置——机械锁锁紧、电控锁控制双重保险，缺一不可运行，机器安全更有保障。

9、具有安全阀和卸压阀双重保险，超压自动卸压、自动闭合。

10、每次可煎煮1个处方，每锅煎3-40付药。

11、具有文武火自动转换功能。

12、挤压装置更高提取残留药汁。

13、采用数控技术，操作简洁，精度更高。

14、生产厂家通过ISO9001认证、ISO13485认证和CE认证。

四、双循环3+1煎药包装一体机技术参数
1、容量：20000ml×3

2、功率：2000×3+800W

3、电压：AC220V

4、尺寸：1700*660*1450（mm）
5、重量：125Kg

6、煎药包装一体机，结构紧凑合理，美观大方，同时可煎煮3个不同处方，每锅能煎3-20付药；

7、常压无蒸汽煎药，有效防止有效成份流失；

8、煎药时处于密闭状态，符合国家煎药室管理规范，煎药过程可见；

9、采用数控技术，操作简洁；

10、武火文火自动转换，省时省电；

11、高温时间（沸腾时间）自动显示；

12、煎药桶采用三层锅体，外层玻璃筒、中层不锈钢桶、内层多孔桶，煎药过程中，药液在外筒和中筒之间循环往复冲刷饮片，提高煎出率；

13、液体锅内循环和蒸汽回收循环双循环功能。液体循环方式为汽液锅内循环方式，提出率高，药味纯正。蒸汽回收循环为锅外风冷却回流方式（配带风冷凝器） ，蒸汽冷凝后回收至煎药容器内，真正实现无损耗、无味煎药；

14、自动包装，卫生健康，保质期长，易于携带，服用方便；

15、包装机为50-250ML以每1ml为单位无级变量包装机；

16、包装温度、包装量自动显示；

17、包装速度：8袋/分钟

18、生产厂家通过ISO9001、ISO13485质量认证和CE认证；

19、售后服务有保障，在全国各省内均设有注册售后服务机构，提供本地化服务。
