
银质针导热巡检仪
主要技术参数
输入电压：AC 220V(10%，50Hz(1Hz

[image: image1]探头工作电压：≤36

最大功耗：YRX-1A-32型≤450VA，每个探头功耗(12W
分类：I类，B型，〔
[image: image2.emf]_

V

_

V

〕普通设备，不能在有易燃麻醉气和空气的混合气或和氧或氧化亚氮的混合气情况下使用，连续运行；
熔断器型号及额定值：RT2A 250V
多路温控巡检仪的主要技术指标：
加热设置范围：80-110℃, 设置精度误差(2℃
加热控制范围：80-110℃范围内与探头相连，通电加热6分钟后显示飘移为(6℃
超温保护值为：每个探头加热温度设置值加10℃为超温保护值
计时器工作范围：0-99分钟，可任意设定
探头的主要技术参数：
外径尺寸：粗(7.5mm，长60mm

内孔尺寸：孔(1.9mm，孔深50mm

巡检显示时间为1.2~2秒
体积： YRX-1A-32型：520mm×310mm×100mm
1

