	序号
	货物需求一览表及技术规格参数

	一、
	高档彩色多普勒超声波诊断仪（原装进口）

	二、
	数量：1台

	三、
	设备用途说明：以成人和小儿心脏超声诊断应用和相关科研为主，覆盖外周血管、腹部、妇产科与胎儿心脏、浅表组织与小器官、经颅、肌骨、经食道、以及术中超声等检查全面应用。并具有啮齿类动物专业实验软件。

	四、
	主要规格及系统概述

	4.1
	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

	4.1.1
	显示器: ≥19”高分辨率无闪烁液晶显示器（LCD），可倾斜、旋转和下折，亮度对比度可调,

	*4.1.2
	具有≥10英寸高分辨率彩色液晶触摸屏，背光亮度可调；操作平台电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节（提供原厂彩页图片）

	*4.1.3
	具备原始数据处理平台：能对存储后的动静态图像可进一步调节增益、彩色显示、多普勒基线位置、时间轴快慢以及多普勒角度校正等，并可将存储后的二维图像转为传统直线M型及解剖M型扫描模式进行分析;可对回放的常规图像进行30种参数调节：

	4.1.4
	全数字式波束形成器，连续动态聚焦与连续动态孔径成像技术

	4.1.5
	声束三维聚焦和处理成像技术

	*4.1.6
	具有面阵技术、单晶体以及精准温控技术的心脏探头技术

	4.1.7
	二维灰阶成像单元

	4.1.7.1
	所有探头均为宽频、多点变频探头，所有基波与谐波成像频率必须具体在屏幕上显示。

	4.1.7.2
	斑点噪声抑制技术,有效降低斑点噪声信号，并可分多级可调

	4.1.7.3
	实时空间多角度复合成像，角度可调；并可与彩色模式同时使用

	4.1.7.4
	一键式实时自动连续优化图像技术

	4.1.7.5
	实时宽景成像技术，可前进和后退

	5.1.7.6
	自适应抑制技术，降低心腔和血管内噪声的同时不损失动态组织的成像信息

	*4.1.7.7
	非多普勒二维灰阶血流显像，直接提取微弱的血细胞回声进行成像，实时观察血流动力学情况，避免彩色叠加和外溢

	4.1.7.8
	具有连续自动组织优化功能，并提供屏幕显示

	4.1.8
	彩色多普勒血流成像单元

	4.1.8.1
	具体彩色多普勒频率显示，并独立可调

	4.1.8.2
	二维和彩色同步双幅实时显示，可应用于实时、冻结和存储的图像

	4.1.8.3
	具有组织内彩色优先显示功能，以显示组织内低速血流

	4.1.8.4
	具有冠脉血流显像

	4.1.9
	频谱多普勒显示单元及分析系统

	4.1.9.1
	频谱自动分析系统：包括实时自动包络、冻结后自动包络、手动包络；自动计算各血流动力学参数，参数可根据客户需要灵活选择

	4.1.9.2
	高性能实时三同步功能

	4.1.9.3
	自动角度纠正功能

	4.1.9.4
	实时扫描中的图像参数调节，包括增益、基线位置、时间轴快慢、角度校正等的调节，也同样能应用于已经冻结或存储后的图像

	4.1.10
	组织多普勒成像单元

	4.1.10.1
	实时一键式组织速度和组织追踪成像

	4.1.10.2
	主机在线组织同步化显像，并具有≥12节段心肌同步化牛眼图显示

	4.1.10.3
	组织多普勒灰阶显示模式，灰阶图像可转换成组织多普勒数据图像

	4.1.10.4
	在主机在线同时显示8个节段的心肌速度曲线、位移曲线、应变及应变率曲线

	4.1.11
	二次谐波成像单元

	4.1.11.1
	编码谐波技术

	4.1.11.1
	编码脉冲反向谐波技术,可用于造影剂成像

	4.1.12
	超声造影成像单元

	4.1.12.1
	编码脉冲反向谐波技术用于造影剂成像

	4.1.12.2
	支持血管/腹部造影成像

	4.1.13
	扫描助手功能：客户自定义操作流程、成像模式设定、测量等操作，减少击键次数，提供在线和离线编辑器

	4.2
	测量和分析： (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、心脏容积模式)

	4.2.1
	一般测量功能：直径、面积、体积、狭窄率、压差等

	4.2.2
	心脏功能测量与分析

	4.2.2.1
	实时直线解剖M型：实时、冻结或存储后回放图像上M型扫描线均可360度任意旋转调节，对传统M型扫描进行角度纠正，提高测量准确性和效率。可用于二维、彩色血流及组织多普勒模式

	*4.2.2.2
	组织多普勒定量分析技术: 实时组织多普勒速度彩色显示，单节段运动速度曲线、8个节段运动速度曲线同步显示、同一时间点的不同节段运动速度同步显示; 心肌运动同步性定量分析，快速直观显示峰值速度、达峰时间、间隔侧壁延迟、间隔后壁延迟、基底最大延迟、所有节段最大延迟等多种参数，并具有≥12节段心肌的牛眼图显示

	*4.2.2.3
	斑点追踪定量分析: 半自动心内膜边界追踪，分析心肌收缩期峰值应变（PSS）和收缩后收缩指数（PSI），提供≥18节段牛眼图显示。斑点追踪定量分析技术，能够在常规心脏探头、经食道探头、心脏容积探头上实现。

	4.2.3
	血管血流测量与分析: 频谱多普勒实时自动包络，参数可一定义设定。

	4.2.4
	血管内中膜自动测量:血管前壁和后壁均可自动测量，自动优化测量曲线，可以和血管造影相结合。自动给出分析报告，包括采样点数量、均值与标准差等

	4.3
	图像存储与（电影）回放重现单元

	4.3.1
	超声图像静态、动态存储原始数据回放重现

	4.3.2
	动态图像、静态图像以AVI、JPEG或MPEGVue格式直接存储于CD或 DVD，用于PC计算机，无需特殊软件

	4.3.3
	在屏剪帖板和多画面同屏回放功能（≥12 幅/屏），不同检查日期所存的图像可以回放至同一屏幕比较分析

	4.3.4
	USB接口支持U盘快速存储屏幕上的图像

	4.3.5
	主机一体化DVD驱动器（选配件）

	4.4
	参考信号：心电、心音、脉搏波、心电触发

	4.5
	输入/输出信号:

	4.5.1
	输入：ECG, DVR, USB

	4.5.2
	输出：DVI-I，音频，以太网，USB

	4.6
	图像管理与记录装置：

	4.6.1
	内置图像管理系统

	4.6.2
	硬盘存储≥250GB

	4.7
	连通性： 医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件

	五、
	技术参数及要求：

	5.1
	系统通用功能

	5.1.1
	监 视 器：19″高分辨率液晶显示器（LCD）, 扫描方式：逐行扫描，无闪烁，高分辨率。

	5.1.2
	探头接口：激活探头接口数≥4个，其中无针触点式探头接口≥3个；操作平台：电动控制，可在上下/左右/前后范围内灵活调节

	5.2
	探头规格

	5.2.1
	性能：所配探头均为宽频带多点变频探头, 中心频率可选择≥3种

	5.2.2
	类型：可支持相控阵、凸阵、微凸阵、腔内、线阵及经食道探头

	5.2.3
	B/D兼用：相控阵B/PWD/CWD；线阵B/PWD；凸阵B/PWD

	5.2.4
	相控阵探头扫描角度≥120°（提供图片证明）

	5.3
	二维灰阶显像主要参数

	5.3.1
	探头工作频率范围:

	
	成人相控阵探头：1.5-4.0MHz

	
	电子线阵：5.0-12.0MHz

	
	电子凸阵：1.6-5.0MHz

	*5.3.2
	成人相控阵探头扫描角度：10°—120°选择（附图说明）

	5.3.3
	成像速率: 相控阵探头：90o，18cm深度时，帧速率≥75帧/秒 

	5.3.4
	扫 描 线：每帧线密度≥230超声线

	5.3.5
	发射声束聚焦：发射≥8段

	5.3.6
	接收方式：发射通道≥2048，

	5.3.7
	接收超声信号动态范围≥279dB

	5.3.8
	数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12 BIT

	5.3.9
	回放重现：灰阶图像回放≥5000幅, 允许12窗口同屏回放, 多窗口时允许不同时期的图像和实时图像对比

	5.3.10
	增益调节：B/M可独立调节,STC分段≥8

	5.3.11
	二次谐波：所配探头支持二次谐波，相控阵探头谐波数≥6组

	5.3.12
	心脏扫描深度≥29cm

	5.4
	频谱多普勒成像参数

	5.4.1
	方式： PWD, HPRF，CWD

	5.4.2
	多普勒发射频率：

	
	扇扫：≥六段

	
	线阵：≥三段

	
	凸阵：≥三段

	5.4.3
	最大测量速度：PWD：血流速度≥7.5m/s      CWD：血流速度≥10m/s

	5.4.4
	最低测量速度：≤1mm/s(非噪声信号)

	5.4.5
	显示方式：B、M、B/M、B/M/CFI、B/D、D、B/CFI/D

	5.4.6
	电影回放：≥90秒，所有回放的图像仍能调节基线位置、时间轴快慢、比例标尺、角度校正和伪彩

	5.4.7
	零位移动：≥6级

	5.4.8
	取样宽度及位置范围：宽度1-16mm；分级可调

	5.4.9
	显示控制：反转显示(左/右；上/下)、零移位

	
	B—刷新(手控、时间、ECG同步)、D扩展、B/D扩展，局放及移位

	5.5
	彩色多普勒成像参数

	5.5.1
	显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、彩色心肌速度多普勒显示、彩色心肌位移多普勒显示

	*5.5.2
	相控阵探头彩色和组织多普勒模式扫描角度：10°—120°选择，并能满屏显示（附图说明）

	5.5.3
	彩色显示帧频：

	
	相控阵扇扫探头、90°角，18cm深时，彩色显示帧频≥30帧/ s    

	
	相控阵扇扫探头、90°角，18cm深时，彩色组织多普勒帧频≥130帧/ s   

	5.5.4
	显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围： -20°- +20°

	5.5.5
	显示控制：零位移动分±15级、黑/白与彩色比较、彩色对比

	5.5.6
	实时组织多普勒速度成像、实时组织多普勒位移成像,可M型、直线解剖M型、曲线解剖M型及频谱分析。

	5.6
	超声功率输出调节:B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调

	六、
	备件、专用工具、资料及其它

	6.1  备件
	　

	6.1.1   
	如有备件，卖方应随机向买方提供一套标准备件包，并列出清单及单价。

	6.1.2 
	为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期。

	7.2
	专用工具

	　
	如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具。

	6.3
	资料

	6.3.1     
	卖方须向买方提供操作手册一套。

	6.3.2     
	卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

	6.4
	售后服务及技术服务

	6.4.1     
	在货物到达使用单位后，卖方应派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试、，并承担因此发生的一切费用。

	6.4.2     
	设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。卖方应向买方提供详细的验收标准、验收手册。

	6.4.3    
	在中国境内有相应的零配件保税库,并出具证明文件。

	6.4.4    
	中国境内有相应的维修机构，并出具证明文件。

	6.4.5
	质量保证期为壹年，质量保证期结束后中标供应商及厂家有责任对采购人的设备提供良好的维修服务。

	七、
	技术培训要求

	7.1  
	现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能。

	7.2
	网络教育： 专业化产品俱乐部网站，提供与世界各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息

	八、
	交货期：3个月内


注：标*参数为重要参数.
