数字式十二道心电图机招标参数

一、工作条件： 

1.1 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作

1.2  产品的电源插头符合中国标准，无需适配器

二、 ECG输入

2.1  ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集

2.2  导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）

2.3  输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）

2.4  频率响应：0.05-150Hz (-3db)
2.5  定标电压：1mV±2%
2.6  耐极化电压：±600mV 
2.7  内部噪声：≤12.5µVp-p
2.8  时间常数：≥3.2 s(0,+20%)

2.9  共模抑制比：≥115dB

2.10 输入电流：≤0.01μA
2.11 除颤保护：具有抗除颤电击保护功能

2.12 导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能

2.13中文输入及中文操作提示和中文报告语言

三、波形处理：

3.1  A/D转换：24bit
3.2  采样率：1000Hz

3.3  灵敏度选择：2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）
3.4  抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能

3.5  自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR间期、ST段分析功能

3.6  自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能

四、存储器

4.1 设备内置存储器，存储病历200例

4.2  数据可通过SD卡、USB口导入导出

4.3 支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间
五、 显示器：

5.1  7寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏），倾斜角设计，支持显示背景网格
5.2  显示信息：同屏显示12道心电波形
5.3  显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、患者信息等

六、记录器：

6.1  热敏式点阵打印机

6.2  走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/sec ±3%
6.3  记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1 

6.4 记录纸规格：支持卷纸或折叠纸打印，打印纸宽度为：210mm或216mm
6.5  打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印

6.6  记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、患者信息、标记等

6.7  可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告

6.8具备在无网格纸上打印网格功能
七、功能

7.1 具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率

7.2 可准确判定接触不良的电极并予以指示

7.3 拥有自动测量功能和自动诊断功能
7.4 手动、自动、节律、R-R、关闭五种工作模式可供选择

7.5支持实时采样、触发采样、周期采样模式 ，支持心律失常检测自动延时打印报告

7.6长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
7.7 支持ECG波形电影回放
7.8具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息

7.9 可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
八、外部输入接口：

8.1  USB接口，网络接口功能，外部输入输出端口、RS232端口，SD卡接口
 8.2  支持内置WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，支持PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式的输出，满足医院信息化需求
8.3  支持一维码，二维码扫描仪
九、便携：外部隐藏式提手可方便机器移动

十、电源：交直流两用　自动转换

10.1 交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz

10.2 直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 

十一、产品认证：

通过CE认证、美国FDA注册，美国UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）

