除颤起搏监护仪技术规格要求
1. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

2. 整机重量不超过7kg。

3. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4. 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择,最大能量360J。

5. 除颤充电迅速，充电至200J<5s。

6. 配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式，可选慢速起搏功能。

7. CPR辅助功能，可指导CPR操作，符合2010国际CPR指南要求。

8. 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

9. 可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、体温。

10. 可选配两块外置锂电池， 1块电池可支持200J除颤100次以上。

11. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

12. 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

13. 支持中文操作界面、AED中文语音提示。

14. 彩色TFT显示屏>8”, 分辨率640×480，最多可显示4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。

15. 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

16. 可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

17. 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

18. 可在-10ºC环境正常工作，存储温度-30～70ºC。

19. 符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002。

20. 具备良好的防水性能，防水级别IPX4。

21. 具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

