新生儿专用监护仪技术参数
一、 基本性能

   1、五种显示界面：趋势共存界面、同屏多导界面、大字体界面、呼吸氧和图界面、

呼吸窒息分析图界面，满足不同医护人员的观看习惯。        

2、8.4寸高亮度TFT液晶触摸屏，整机小巧灵活，节省空间，方便移动。

   3、血氧采用美国MASIMO公司原装血氧模块和探头，配合专用计算软件，能快速准

确监测出新生儿血氧饱和度数字，极微弱的信号都能扑捉到，精度达到0.025%。 

4、具备报警集中设置和音量调节快捷键功能。

   5、独有的新生儿应用模式，针对专科使用更方便、更专业。主界面能显示弱灌注（PI）

和氧信号强度（PC）指数。    

   6、标配新生儿呼吸暂停自救和氧浓度监测接口，并可加配该两项功能。

   7、产品注册证为“新生儿专用监护仪”，提供注册证。
8、采用无风扇设计，整机节能低功耗，降低噪音干扰。  

9、整机一体化倾斜支架，适用各种临床环境观察。

10、可升级氧浓度监测模块，监护仪实时连续性监测保温箱氧气浓度比例。

11、可选配112MM宽行打印，四道波形打印，数据更直观。

二、技术参数
界面选择：标准界面、大字体界面、呼吸氧合图、趋势共存界面、窒息分析图
显示：    8.4寸高亮度TFT液晶屏，8.4寸高灵敏度触模屏

          分辨率：800*600
报警：    报警声调4级可调，报警参数变红、声、光双重三级报警，报警上下限可显示，并可开关
网络：    可联中央机有线/无线                     

电池：    内置式可拆卸充电电池， 

正常状态满电量工作时间大于7小时。

分析功能：
药物浓度分析：     15种
趋势数据：168小时趋势数据

NIBP存储：1500组

心电：

导联选择：三导联、五导联可选
三导联：RA、LA、LL，导联方式：I，II，III

五导联：RA、LA、LL、RL、V，导联方式：I，II，III，aVR，aVL，aVF，V

增益：(0.25，(.5，(1，(2，自动

心率：

心率范围：新生儿：15~350bpm
精度：±1%或±1bpm，取大者
        分辨率：1 bpm(搏/分)
        心率报警范围： 上限：17 ～ 350bpm
                       下限：15 ～ 348bpm
报警限误差：±1%或±1bpm，取大者

呼吸：

  测量方式：胸腹呼吸、胸式呼吸两种
呼吸率：
呼吸率范围：7～150 BrPM

分辨率：1 BrPM
无创血压：
测量方法：脉搏波振荡法

  显示参数：舒张压、平均压、收缩压、脉压差

操作方式：手动/自动/连续

测量类型：新生儿

过压保护： 150 mmHg±10 mmHg
测量范围：收缩压

40～135mmHg



    
 舒张压

10～100mmHg





 平均压

20～110mmHg
血氧饱和度：
测量范围：0～100%
精度：在70%～100%范围内，测量误差应为±2%；
在0%～69%范围内，测量误差不予定义。

弱灌注：0.025%
脉率：
        监测范围：20bpm～254bpm；测量误差应为±3bpm。

报警设置范围：上限：2bpm～254bpm；下限：0bpm～252bpm。
体温：
测量范围：        0-50℃          

适用传感器：      YSI系列
产品配置清单：

主机（含锂电池）              1台

Masimo新生儿Y型血氧探头     1根

Masimo血氧延长线             1根

Masimo血氧胶贴               1套

新生儿血氧探头捆绑硅胶绑带   1个

新生儿血压袖带1～4号        1套

血压延长管                   1根

心电电缆线                   1根

新生儿分体心电导联线         3条

国标电源线                   1根

新生儿电极片                 20片

触摸笔                       1支

产品说明书                   1本

操作流程卡                   1张

