
婴儿培养箱技术参数

一、产品功能：

1、具有箱温和肤温两种温度控制模式；
2、具有湿度控制功能和氧浓度控制功能；（需提供注册证明）
3、设置温度、箱内温度、皮肤温度、氧浓度及湿度分屏显示；
4、独立的超温保护系统；>37℃温度设定功能；
5、婴儿床倾斜角度无级可调功能；产品具有自检功能，多种故障报警提示；
6、嵌入式集成传感器盒；（需提供注册证明）
7、抽屉式水箱水箱采用PES塑料制作，整体水箱可以直接采用“高温高压”法消毒；
8、双层恒温罩、采用进口有机玻璃，自动风帘装置；
9、蜗壳风道及直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；
10、整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动；
11、前面板具有温度校正功能；具有肤温传感器脱落报警提示功能；
12、具有数据储存功能；具有正门独立锁定装置；具有RS-232接口；
13、采用低噪音的无刷直流电机。
14、产品使用期限：自出厂之日起≥八年。（需提供相关证明）
二、基本配置：主机，传感器盒，皮肤温度传感器，机柜，可选配置：黄疸治疗装置光源具有灯管和LED两种光源选择，升降式机柜，称重装置。（需提供注册证明）
三、主要技术参数：

1、工作电源：AC220V/ 50HZ，输入功率：≤1000VA

2、控温方式：箱温和肤温两种温度控制
3、箱温控制范围：25℃～37℃，皮肤温度控制范围：34℃～37℃
4、箱温和肤温显示温度范围：5～65℃，升温时间：≤30min

5、培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃，平均培养箱温度与控制温度之差：≤±1.0℃
6、温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃，温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃
7、皮肤温度传感器精度：±0.2℃内，婴儿床倾斜角度：±12°无级可调
8、婴儿舱内噪声：≤45dB（A）（稳定温度状态下）（需提供注册证明）
9、故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误缺水、系统故障等

10、湿度显示范围：0%RH～99%RH湿度控制范围：0%RH～90%RH

11、湿度控制精度：±5%RH内，湿度显示精度：±5%RH内（需提供注册证明）
12、氧浓度显示范围：0%～99%，氧浓度设定范围：20%～60%

13、氧浓度显示精度: ±2%O2（设置值为25%及以下）,±3%O2（设置值为25%以上），氧浓度控制精度: ±4%O2 体积浓度内（需提供注册证明）
14、重量显示精度：±1% 内 （配置称重装置时）
15、产品通过CE、TUV、ISO9001、13485质量认证

16、同品牌设备在省内三甲医院用户不低于20家
17、使用环境要求：环境温度：20℃~30℃（设置温度应至少高于环境温度3℃以上）、环境风速：< 0.3m/s
